## Sheet1
序 号 | 设备 名称 | 数量 (套) | 是否 允许进口 | 使用 部门 | 基本配置需求 | 功能和性能核心需求 | 质保期要求 ≥(年)
260101 | 小动物中枢神经干预实验系统 | 1 | 否 | 康复医学研究部 | 1. 双臂全自动脑立体定位仪主机1套。 2. 全自动脑立体定位注射模块2个。 3. 全自动脑立体定位仪笔记本电脑（含软件）1套。 4. 大鼠适配器、耳杆、专用面罩1套。 5. 小鼠适配器、耳杆、专用面罩1套。 | 1. 可对动物进行脑立体定位，通过脑部立体定位，进行药物注射、光刺激和钙信号记录、电生理刺激与记录、活性物质提取等操作，用于神经环路、神经退行性疾病等研究。 2. 搭配注射模块，可控制注射量和速率，适用于药物输送、病毒注射等实验，可重复实验。 3. 含自动开颅、多位点注射、组织移除等自动化程序，以及倾斜注射。 4. 脑图谱校准功能，通过四点（Bregma点、Lambda点、左位点、右位点）确定动物颅骨与脑图谱的比例以及冠状/矢状/水平面的倾斜角度并同步至脑图谱，无需调平可定位。 5. 报警功能，实时检测，遇到故障时停止所有部件运动，PC端提示；移动碰撞提示和双臂碰撞提示。 6. 最小注射速度达0.02nL/s，最小注射体积分辨率达0.1 nL。注射量程覆盖1 nL-4500 nL。 7. 操作范围：三维移动范围大于等于50mm（X/Y/Z轴），运行精度1μm。垂直方向旋转角度180°（可锁定任意位置），分辨率2°。水平方向旋转角度360°（可锁定任意位置），分辨率5°。 8. 定位仪移动控制功能，可通过微操、键盘、PC软件控制定位仪运动。 9. 内置注射程序可控制搭配的注射泵，软件可控制注射泵进行注射、填充、排空、回缩等操作。 10. 支持双臂操作，软件中可一键切换左右臂。 | 3
260102 | 3D动物行为分析系统 | 1 | 否 | 康复医学研究部 | 1. 三维行为采集设备1个。 2. 高性能采集分析工作站1个。 3. 视频采集软件1个。 4. 本地数据处理软件1个。 5. 数据分析可交互软件1个。 | 1. 系统可实现对啮齿类等动物髋，膝，踝关节的精细运动和整体评估。 2. 一体化设计，内置立杆、相机、动物限位模块，内置LED照明。 3. 跑带式行走测试平台，配置适用大鼠小鼠的限位器。 4. 至少4相机同步采集，采集帧率不低于30fps。内置标定模组实现多相机标定。 5. 无需物理标签及染色，如荧光标记或者反光标记球等，进行动物身体关键点追踪。 6. 具有相机视角一键自动检测功能，数据采集稳定。 7. 支持基于人工智能训练神经网络模型，用户可训练添加自定义模型。 8. 可同时检测四个肢体的运动状态，可追踪每个肢体不低于4 个特征点的x，y，z 3轴的关节坐标。 9. 可进行三维追踪，以真实3D空间作为参考系、以数值的形式作为原始特征，结合至少4个相机视角的视频生成动物3D身体骨架。 10. 具备至少2通道的TTL通信接口，可与外接的脑电、肌电、光遗传或药理遗传刺激等设备进行事件同步打标，并记录打标数据。 11. 数据可被第三方编程语言导入，支持高阶定制分析。 12. 能够自动检测动物静止与行走，静止下分析姿态参数，行走下分析步态参数。 13. 可进行多样本分组的可视化，提供超50种可视化图表：提供运动学参数分布图、运动轨迹图、角度极坐标直方图、步态参数分析图、步态周期相位图、支撑相与摆动相变化图等。 14. 支持原始视频查看、步态轨迹展示、连续的步态轨迹变化、步态参数比较及科研图表生成与导出。 15. 可进行步态事件检测，基于对三维运动轨迹进行计算速度、角度等参数，检测动物4个肢体在行走阶段的步态事件。 | 3
260103 | 全光谱小动物成像仪 | 1 | 否 | 康复医学研究部 | 1. 系统主机1台。 2. 控制软件1个。 3. 温控样品台1台。 4. 动物麻醉机1套。 | 1. 小动物体内发光成像，生物发光成像。 2. 系统具备荧光光谱分离算法，可进行背景光去除及多探针成像分析所需的纯光谱信息提取、多光谱分离、信号光谱特征分类、图像叠加等操作。 3.CCD芯片：背部薄化、背部感应型冷CCD，制冷温度≤-90℃。量子效率：≥95% @ 520nm–630nm ，≥80% @ 460nm–780nm。像素尺寸：≥13μm×13μm。 4．制冷摄像单元：探测器芯片材料：InGaAs。分辨率：≥640×512。光谱范围：900-1700nm。像素点尺寸：≥15μm×15μm。配备水冷系统，制冷温度最低可至-45℃。 5. 系统具备多通道融合方法，可实现可见光，红外多模态数据融合与展示。 6.系统配备红外定焦镜头焦距50mm,光圈 F1.2 。 7. 系统的红外光学相机暗噪声水平 ≤ 20 e-/p/sec，可实现大于30min的长时间弱信号采集。 8. 红外相机的像素尺寸≥13µm。 9. 系统配置荧光成像滤波片，数量≥20片。 10. 系统具备下转换荧光，上转换荧光，长余辉，生物发光，门控成像多通道融合的光学成像模式。 11. 系统配置不少于4路高功率窄线宽光源。 12.荧光成像通道不少于20路，可实现长通，短通，以及带通的成像通道。 13.系统具备光学定量方法，能给出光学信号在体内的深度、发光体积、定位等信息。 14.软件支持单张拍摄/多张拍摄/序列拍摄模式，清晰地显示叠加图像、明场图像、发光图像、荧光图像，自动将明场图像与发光或荧光图像进行叠加。 15.具备量化归一分析功能，提供[p/s/cm²/sr]和[(p/s/cm²/sr)/(μw/cm²)]两种国际标准单位，用于量化分析不同拍摄条件的实验数据。 | 3
260104 | 多功能打标仪 | 1 | 否 | 康复医学研究部 | 1. 可打标耗材：50mL离心管（管盖以及管身），15mL离心管（管盖以及管身），1.5mL/2.0mL离心管（管盖以及管身），包埋框，载玻片，冻存管。 2. 激光打标，无需色带、油墨和墨粉。 3. 支持信息批量导入，支持内容自定义。 4. 视觉自动识别被打印物品。 5. 自带电脑、键盘、鼠标，插电即用。 6. 3W紫外激光器，风冷低噪音。 7. 支持定制开发。 | 1. 模块规格：50mL离心管（管盖以及管身），15mL离心管（管盖以及管身），1.5mL/2.0mL离心管（管盖以及管身），包埋框，载玻片，冻存管。 2. 激光器波长：355nm紫外激光器。 3. 激光器功率及散热：3W 风冷一体紫外固体激光器，风冷。 4. 激光器平均功率：＞3W@40kHz。 5. 外形尺寸L×W×H Max：500mm×400mm×800mm。 6. 重量≤30kg。 7. 操作功能：具信息导入通过激光器将导入信息的二维码打标到产品上。 8. 工作温度：15~35°C，湿度≤90%。 9. 显示屏≥10.1〞，触摸屏幕，具备触摸点校准功能 10. 具备开机智能自检功能 11. 具备打标信息记录功能 12. 具备故障自诊断及报告功能 13. 具备仪器维保指数功能，可根据仪器使用工况对产品维护进行评估。 | 3
260105 | 病理切片扫描仪 | 1 | 否 | 康复医学研究部 | 1. 一次装载标准玻片数≥5通量，玻片规格26(±1)mm*75(±1.5)mm，厚度0.9mm-1.2mm 2. 40x (NA 0.90)APO物镜 ≥1600万像素CMOS面阵相机，扫描图像分辨率≤0.14μm/pixel XY平台采用伺服电机，Z轴对焦精度≤100nm | 1.全自动封闭无人值守明场扫描，扫描速度（15*15mm）：组织和细胞切片≤40s(40x)。 2.同时支持涂片、分泌物、无盖玻片玻片、淡染玻片和微小组织玻片的自动寻焦和扫描成像。 3.图片支持TIF标准格式输出。 4.支持组织切片的虚拟染色（HE虚拟染色成PAS、MASS和PASM等） 5.具备IHC免疫组化定量分析模块（面积、数量、占比等）。 6.具备HE定量分析模块（面积、数量、占比等） 7.支持BARCODE和OCR识别功能 8.支持手动扫描和自动扫描、手动寻焦和自动寻焦 9.支持多层扫描和展示，以及图像的多层融合。 10.扫描图像支持不同图像精度的输出。 11.支持图像ISP调整和多种色彩方案的图像展示 12.支持图像的标注、备注、测量和翻转镜像等功能 13.可对接第三方动物科研平台、病理辅助诊断系统等 | 3
260106 | 全植入式生理信号遥测系统 | 1 | 否 | 康复医学研究部 | 1. 4通道主机采集平台1台。 2. 无线充电模块1台。 3. 植入体10件。 4. 植入体尖端10件。 5. 植入体假体10件。 6. 采集分析软件1套。 | 1. 配置4通道主机采集平台1台，无线充电模块1台，植入体10件，植入体尖端10件，植入体假体10件，采集分析软件1套。 2. 全植入式：支持腹腔、颈下、皮下等埋入方式。 3. 无线充电、无线通讯、无线刺激、无线检测，实验动物自由活动，无光纤或电线干扰。 4. 生物压力：膀胱压、动脉压、静脉压、心室压、颅内压等。 5. 生物电信号：膀胱肌电、心电、肌电、脑电、眼电、胃肠电等。 6. 生化指标：血糖、血氧等。 7. 生物阻抗：呼吸频率、潮气量。 8. 其他指标：温度、活动度等。 9. 可集成光遗传学刺激：μLED 光源，470 nm、525 nm、561 nm、635 nm 等波长可选。 10. 集成直流电刺激：± 2 nA - ±2 μA，± 2 μA - ± 2 mA。 11. 刺激功率稳定，不受实验箱形状、大小、材料，以及动物姿态、位置、速度等影响。 12. 适于多种器官和组织：肠、胃、心脏、肝、胆、膀胱、脊髓、坐骨神经、迷走神经、肌肉、皮肤等。 13. 主机支持同时控制多达8只动物，终端质量 ≤ 1.3 g，体积 ≤ 0.8 cc。 14. 植入体由生物相容性材料封装，防止免疫排斥反应，支持重复使用。内置微型可充电电池，充放电循环 > 300 次。 15. OTA 升级支持：联网即可在线升级。 | 3
260107 | 脑-机接口康复系统（混合范式） | 1 | 否 | 康复医学研究部-脑损伤康复研究室 | 硬件 1. 多模态数据终端1台。 2. 64通道数字脑电放大器1台。 3. 多模态设备同步器1个。 4. 个人事件转发器1个。 5. 多参数采集模块（皮电、心电、脉搏、血氧、九轴）1个。 软件 6. 记录软件 (Jellyfish) 1套。 7. Matlab API1套。 8. python API1套。 9. 加密狗1个。 10. 智能同步中心1个。 11. 光学传感器 1个。 12. trigger转发线1个。 13. trigger转发线1个。 14. 64导湿电极脑电帽1顶。 15. 导电磨砂膏473g1桶。 16. 保护套1个。 17. 可充电锂离子电池2块。 18. 锂离子电池充电器1个。 19. 无线网卡1个。 20. SD卡（带读卡器）1个。 21. 一次性电极贴片1包。 22. 注射器、清洁套具1套。 23. 仪器箱1个。 | 1. 自研的多模态同步采集平台，同步采集脑电、心电、皮电、血氧、脉搏、心率等信息。 2. 数据传输方式：WIFI传输，支持2.4GHz/5GHz双频段传输。 3. 系统供电：3.7V,4000mAh可充电锂电池，电池仓设计，热插拨电池，无限续航。支持8h以上的长时程采集。 4. 无线ERP：主机和同步盒实现无线同步，同步精度≤1ms。无线在线同步。 5. 外部触发输入：支持光学、声音、按键，串口，并口等多种刺激事件高精度同步。 6. 3.7V,4000mAh可充电锂电池，电池仓设计，热插拨电池，无限续航。支持8h以上的长时程采集。 7. 抗干扰设计：突破屏蔽室的限制，可在各种复杂环境下工作。 8. 支持多种生理信号采集/刺激模块，可以根据客户需求增加不同模块，搭建多参系统。 9. 内置SD卡，数据支持存储在设备存储卡与电脑中。 10. 主机佩戴方式：便携可穿戴。 11. 脑电主机体积：≤125*70*25m（长*宽*高）。 12. 脑电主机重量：≤300g (含电池)。 13. 混合范式在线系统开发平台：Matlab。 14. 分类目标数：5个。分类准确率：80%以上。 15. 通信接口：支持和外部设备通信。 | 3
260108 | 深部脑刺激闭环系统 | 1 | 否 | 康复医学研究部-脑损伤康复研究室 | 1.主机： 1台 2.深部脑刺激探头1个 3.闭环探测器 1个 4.电源适配器 1个 5.探头适配器 1套 6.测量定位帽 2顶 7.系统软件 1套 8.闭环调控软件 1套 9.高配置工作站 1套 10.台车 1套 | 刺激主机 1.1、★采用模块化及嵌入式交互系统设计，内置≥7寸彩色液晶显示屏，可实时显示主机状态及刺激方案参数信息，支持脱离电脑端独立操作。 1.2、最大刺激频率：100Hz,0Hz～100Hz可调；内置USB接口，可连接U盘、移动硬盘等存储设备备份数据。 1.3▲可直接通过主机面板按键，快速选择预置调控方案。 2、工作站 2.1支持多种刺激模式调整包括：单刺激，重复刺激，爆发刺激，各模式可自由调整。 2.2可进行刺激参数的选择设置 2.3系统集成的方案自带人体大脑解剖定位图及详细文字描述，辅助操作人员精准定位。 3、深部刺激器 3.1★刺激深度≥6cm 3.2★智能动态压缩机冷空气循环冷却技术，冷却模块主机单独配备彩色液晶屏，可显示温度、和循环状态。 3.3★线圈设备通过FDA认证 3.4深部刺激探头内部是柔性结构，可以根据不同的剌激区域 ，改变不同的结构形态特征 3.5单刺激、重复刺激等多种刺激模式自由调整 3.6温度显示与控制保护:≤41℃；当面温度达到41°时系统将会自动停机并过热报警。 4、闭环装置 4.1可通过放大器USB驱动程序实现直接启动控制深部刺激开始工作。 4.2无需编码、编辑即可实现数据流分析 4.3可根据脑状态实时调整刺激参数 4.4数据传输延时≤1.5毫秒 5、闭环软件 5.1实时读取数据流 5.2连续分析数据以检测基于靶向脑区不同频带震荡的模式 5.3检测到所需波段后发送到输出端 5.4通过BNC接口输出信号数量≥4个 | 3
260109 | 事件相关电位（TMS同步采集） | 1 | 否 | 康复医学研究部-脑损伤康复研究室 | 1. 通道数：128通道。 2. 放大器供电电池1套。 3. 触发线1根。 4. 电极帽（C型开环 电极，TMS同步采集EEG/ERP专用电极帽）。 5. 刺激编译软件。 6. ERP临床分析软件。 7. 工作站主机2台。 8. 显示器3台。 9. 基础科研采集软件1套。 10. 基础科研分析软件1套。 | 1. 单体128导联放大器，设备可同步采集EEG、ERP、ECOG、皮电、呼吸、心电、加速度、温度、血压等生理参数。 128导采样速率：25000Hz每通道（所有通道同时采集时），64导采集时采样率：50000 Hz每通道（所有通道同时采集时），32通道采集时采样率：100000 Hz每通道（所有通道同时采集时）。 2. 频带宽度：DC-7500Hz，同时支持AC/DC采集模式。 3. 信号分辨率：≤0.048 µV / bit 。 4. 放大器噪声：≤2μVpp。 5. 采用独立的分析软件，采集数据不受影响，软件采用加密狗形式进行认证，可直接兼容可读取和处理多种格式的脑电数据，如十进制文本、ASCII类型等超过25种数据格式。 6. 具备眼动伪迹函数校正、基线自动校正、ICA/PCA、FFT、小波变换、叠加平均、参考电极更换、滤波、二维脑电地形图制作等功能。 7. 软件提供三维脑地形图，支持修正核磁干扰、修正TMS干扰、修正心电干扰等功能。 8. 模块化结构的脑事件相关电位分析软件，可提供时域、频域、时频域的各种数据分析模式。 9. 分析软件直接集成Loreta源定位算法，并可实时与Matlab相互转换。 | 3
260110 | 经颅超声刺激仪 | 1 | 否 | 康复医学研究部-脑损伤康复研究室 | 1. 经颅超声刺激系统主机1台。 2. 超声刺激头1个。 3. 超声刺激头1个。 4. 超声耦合器3个。 5. 超声耦合器3个。 6. 台车1台。 7. 超声刺激头支架1根。 8. 上位机软件1套。配套笔记本电脑1台。 9. 定位帽3个。 | 1. 支持多种基波频率(F)频率的超声换能器，标配0.5MHz聚焦超声换能器，可根据用户需要定制不同基波频率、外形以及声场的超声换能器。 2. 输出声强可调整，内置输出功率检测模块，可实时检测超声输出功率，系统内空间峰值脉冲平均强度（Isppa）、空间峰值时间平均强度（Ispta）等参数均符合FDA超声安全性指南，全面保护用户的使用安全。最大输出声强（Isppa）限定在30W/〖cm〗^2以内。如需输出声强大于30W/〖cm〗^2，可由用户提出申请，解除最大输出声强限制。 3. 超声刺激序列参数设置，声脉冲持续时间（Tone-burst-duration，TBD）、声脉冲重复频率（Pulse repetition frequency，PRF）、声脉冲群持续时间（Sonication duration，SD）、占空比（Duty Cycle）、刺激间隔时间（Inter-stimulus interval，ISI）等参数连续可调。 4. 支持间歇性θ脉冲超声刺激（intermittent theta burst ultrasound stimulation，iTBUS）和连续性θ脉冲超声刺激（continuous theta burst ultrasound stimulation，cTBUS）等复杂超声刺激序列。 5. 刺激系统可独立使用，也可由上位机软件控制使用。上位机软件提供图形化用户界面，可以设置刺激参数。 6. 支持在运行过程中实时调整经颅超声刺激参数，支持闭环神经调控。 7. 经颅超声刺激仪主机可独立设置刺激参数，可不依赖上位机软件独立使用。 8. 经颅超声刺激仪主机配有触发输入输出接口，支持多种外部设备协同工作。 9. 经颅超声刺激仪可由上位机软件通过USB串口输入指令进行触发，支持复杂脑科学实验范式设计。 10. 对其他设备不产生电磁干扰，可与脑电系统、功能近红外成像系统兼容使用。支持经颅超声刺激时同步脑电、功能近红外成像数据采集。 11. 提供针对刺激参数编程控制软件开发包（SDK）和与其他系统协同控制的接口。 12. 提供与超声刺激头配套的可拆卸水囊耦合器配件，实现对不同深度的靶点的刺激。 13. 提供超声换能器的详细声场测试报告。 14. 提供定位帽用于对皮层脑区的定位和固定。 | 3
260111 | 经颅超声刺激导航仪 | 1 | 否 | 康复医学研究部-脑损伤康复研究室 | 1. 导航系统软件1套。 2. 红外光学定位仪1套。 3. 光学定位仪支架1个。 4. 笔记本电脑1台。 5. 四点刚体定位工具2个。 6. 四点探针定位工具1个。 | 1. 基于红外光学定位实现对超声刺激头及受试头部物理空间位置的实时跟踪。 2. 提供可视化导航界面，方便使用者进行配准和导航操作。 3. 具备点配准算法和面配准算法，显示标记点配准误差。 4. 内置公共脑区划分模版。 5. 内置基于公共脑区划分模版的刺激靶点的刺激路径规划方案。 6. 具备刺激方案保存和导入功能。 7. 具备对光学定位工具的实时检测状态的显示功能。 8. 支持基于受试者个体的磁共振影像数据标记刺激靶点及刺激路径规划。 9. 具备头部影像标准空间和个体空间坐标转换的功能。 10. 提供远程经颅声场仿真计算和路径规划服务。 11. 提供人头部定位工具，方便固定在头部的不同位置，不影响脑电、功能近红外成像数据的采集。 12. 提供超声刺激头定位工具，方便在不移动超声刺激头的情况下可调整超声刺激头定位工具。 | 3
260112 | 多功能血管超声仪 | 1 | 否 | 康复医学研究部-脑损伤康复研究室 | 1. 多功能血管超声仪便携式主机1台。 2. ≤1.6 MHz PW 经颅探头1个。 3. ≤4.0 MHz CW 经颅探1个。 4. 4～15MHz高频线阵探头1个。 5. 2～5MHz凸阵探头1个。 6. 2～4MHz相控阵探头1个。 | 1. 用于一体化颅内血管、颈部血管及外周血管肌肉、骨骼、关节等与结构的临床超声诊断评估。 2. 支持1.6MHz、2MHz、4MHz、8MHz、16MHz频率段探头，至少具备4个及以上有效探头接口。 3. TCD支持1.6MHz监护探头，搭配监护头架使用，有效提升监测场景下颞窗不良患者检出率。 4. 超声部分注册支持线阵、凸阵、相控阵探头。 5. FFT点数设置:频谱分析点数可调，支持64、128、256、512、1024、2048。 6. 双通道模式：双侧血流速度量程、深度、取样容积均可单独调节。单通道检查支持同步显示≥7个深度的频谱图，双通道同步显示≥12个深度的频谱图，并可以选择任意深度频谱放大并保存。 7. 支持自动计算基于TCD的无创ICP数值。 8. 具有气栓、固栓、伪差自动识别功能，栓子阈值可设置，适应不同场景下使用。 9. 具备宽频线阵探头，肌骨，关节、神经阻滞，小器官，颈动脉，动脉、静脉预设检查模式。 10. 动脉（含颈动脉）、小器官、肌骨、经颅多普勒（TCD）测量计算功能。 | 3
260113 | 胃肠动力学检查系统（高分辨肛门直肠动力） | 1 | 是 | 康复医学研究部-泌尿盆底康复研究室 | 1. 高分辨肛肠测压系统1套。 2. 高分辨肛肠测压管2根。 3. 工作站1套。 4. 台车1套。 | 1. 测压方式和通道：高分辨测压系统，通道数≥24。 2. 测压功能和升级：系统根据临床发展需要后续可以升级吞咽研究、食管测压、奥迪氏括约肌测压，十二指肠/小肠测压、全结肠测压等更多功能。 3. 相关部件 (水罐, 管道, 限流件) 可耐受通用消毒剂。 4. 球囊自动充气功能：具有自动球囊充气功能，用于肛肠动力检查中肛门直肠抑制反射、直肠感觉阈值和顺应性。 5. 球囊充气控制方式：系统软件设定和控制充其量。 6. 操作界面：包括中文和英文界面。 7. 图文报告：自动生成中文图文报告，报告格式可以编辑和预设。 8. 数据库：具有数据库，可查询、统计和保存。 9. 肛门直肠功能分析：静息压、最大自主收缩压、收缩耐久程度、自主排便、肛门直肠感知和顺应性、直肠肛门抑制反射、球囊逼出试验和牙签刺激试验。 10. 具有国际检测和分析标准：软件内置国际标准“伦敦分类”。 | 3
260114 | 膀胱容量测定仪 | 1 | 否 | 康复医学研究部-泌尿盆底康复研究室 | 1. 主机1台。 2. 台车1台。 3. 平板电脑1台。 4. 笔记本电脑1台。 5. 蓝牙打印机1台。 6. USB充电器1件、USB充电线1条、USB数据线1条。 7. 手提箱1套。 | 手持式膀胱容量测定仪，用于测量患者膀胱内的尿容量。能导航定位膀胱中心位置，一键扫描功能，导航到膀胱中心后会自动开启正式扫描。具有自动关机功能、语音播报功能。 1. 基础功能‌ 测量范围：0ml～999ml 精度：≤±7.5%（>100ml时），≤±10ml（<100ml时） 最小显示单位：1ml 探测深度：≥160mm 2. 操作性能‌ 扫描时间：5±1秒（一键扫描） 显示模式：膀胱投影图像 智能导航：自动定位膀胱中心 3. 硬件规格‌ 探头：3D机械扇扫，频率2.5MHz 尺寸：66×63×187mm，重量：390±25g 屏幕：1.54英寸IPS（240×240分辨率） 4. 续航与维护‌ 持续扫描：2±0.5小时，待机>35小时 充电时间：<6小时 自动关机：15分钟无操作 5. 环境要求‌ 温度：+5℃～+40℃ 湿度：≤80% 气压：700hPa～1060hPa | 3
260201 | 三维坡度力台步行测试系统 | 1 | 是 | 康复工程研究部-生物力学研究中心 | 1. 三维测力跑台（含跑台模块、坡度调节模块、三维测力模块、分布式压力测试模块）1套。 2. 悬挂式安全系统1套。 3. 配套线缆1套。 4. 数据采集分析软件1套。 | 1. 被试人员跑步过程中的三维力及压力分布等动力学数据可同步实时采集。 2. 跑台运行面积：≥ 150cm×50cm（长宽）。 3. 跑带最大运行速度：≥22km/h，支持无极调速。 4. 跑台测试坡度范围可调：调整范围≥0%-20%，电极无级调节。 5. 跑台配备紧急停止按钮以及拉线或开关夹等紧急停止装置，保护受试者安全。 6. 跑台显示器显示参数包括：速度、时间、距离、METS、能耗、功率等。 7. 跑台具备悬挂式安全系统，包括急停开关、胸带、束腹和自动停止带，佩戴胸带并悬挂在拱形支架上，出现跌倒事故时机器紧急制动，充分保护训练者安全。 8. 跑台悬挂式安全系统最大载荷：≥300kg，最大受试者高度：≥200cm。 9. 跑台内置≥18个预置程序，包括不少于8个训练程序和不少于10个测试程序，测试内容包括：无氧阈测试、Ellestad、Bruce等多种类型测试方案。 10. 三维测力模块最大载荷范围：Fx，Fy，Fz≥10kN，最大过载≥20kN。 11. 压力分布测试模块传感器类型：电容式传感器，测试采样率：≥120Hz。 12. 软件同时支持静态平衡测量及动态压力分布数据测量，并实时采集三维的力和力矩。 | 3
260202 | 多维度人体生理参数检测系统 | 1 | 是 | 康复工程研究部-生物力学研究中心 | 1. 肌氧测试模块1套。 2. 生理电信号测试模块1套。 3. 呼吸代谢测试模块1套。 | 1. 肌氧测试模块通道数量≥3个。 2. 肌氧测试模块光源波长：760nm和850nm，其他波长可定制。 3. 肌氧测试模块采样率≥100Hz。 4. 肌氧测试模块能够测试和输出含氧血红蛋白、脱氧血红蛋白、总血红蛋白的浓度变化以及组织饱和指数（TSI）数据。 5. 生理电信号测试模块通道≥10通道（其中传感器通道≥9个）。 6. 生理电信号测试模块分辨率≥16bit，采样率≥4000Hz(每通道)。 7. 生理电信号测试模块传输类型:蓝牙以及USB，蓝牙传输数据传输范围≥20m。 8. 生理电信号测试模块有高级分析功能，包括HRV、呼吸、EMG肌电、皮电EDA，以及肌肉负荷（muscle load）、近红外等功能。 9. 呼吸代谢测试模块流量表为双向数字涡轮式，可永久使用。流量表流量范围：0－16L，通气量范围：4－300L/分。 10. 呼吸代谢测试模块氧分析器精确度：±0.02%，氧分析器范围：0-25%。 11. 呼吸代谢测试模块二氧化碳精确度：±0.02%，二氧化碳范围：0-10%。 12. 呼吸代谢测试模块主机自带4个防水操作按键，直接通过按键操作可完成定标与测试，无需电脑也能独立使用。 13. 呼吸代谢测试模块运动心肺功能测试指标：VO2、VCO2、VE、TI、TE、Ttot、Vt、FetO2、FetCO2、R、VE、FeO2、FeCO2、VD/Vt、PaCO2、P（a-et）CO2、PAO2、VE/VO2、VO2/HR、VO2/kg、RQ、AT、MET、BR、VO2max、 VEmax、VO2@AT、VEmax、 Rfmax、 BR、VO2/HR。 | 3
260203 | 中枢外周神经闭环康复科研系统 | 1 | 否 | 康复工程研究部-康复工程研发中心 | 1. 主机1台。 2. 冷却系统1套。 3. 检测模1套。 4. 恒温线圈1套。 5. 软件1套。 6. 脚踏开关1个。 7. 操作笔记本电脑1台。 8. 随动悬停支架系统1套。 9. 定位帽（S/M/L) 1套。 10. 手功能康复系统1台。 | 1. 操作系统：笔记本电脑承载康复与科研管理软件，非一体机或触摸屏，防止由误触导致刺激参数突然变化。 2. 最大感应强度：≥8T。 3. 最大频率：100Hz，0Hz～100Hz可调。刺激频率调节：脉冲频率在1Hz以下时调节步长为0.01Hz，超过1Hz时步长为1Hz。 4. 感应强度最大变化率：10kT/s-80kT/s、脉冲上升时间：35～65μs、输出频率允差值：±3%。 5. 在工作条件下，设备支持100%强度进行刺激，可连续24h工作。 6. 开放式设计平台，与便携式手功能康复训练系统进行连接，实现同步控制，完成中枢刺激和手功能运动的联合。 7. 使用力线控制技术分为靶肌聚焦区及非靶肌刺激区，刺激线圈磁场分布均匀。 8. 提供触发脉冲刺激输入输出接口，可用于连接其他设备。 9. 高压储能电容放电次数≥100,000,000次，当电容放电次数达到上限时提供电容维护。 10. 配备随动悬停调节系统，通过扭臂抵消线圈重力，剩余预紧力防止脑袋向下移动时离开磁拍，360度空间活动度。 11. 系统支持和便携式手功能设备连接，实现同步控制，并且可制定中枢-外周一体化手功能康复与科研方案，实现同一个方案中中枢干预和手功能康复结合，实现磁气和磁气电的多因子联合。可通过磁手互联实现特有的肌电触发磁/电方案设置，可通过肌电触发气电联合和磁刺激脉冲，实现运动意图和中枢神经激活的闭环康复科研。 | 3
260204 | 呼吸神经肌肉刺激仪 | 1 | 否 | 康复工程研究部-康复工程研发中心 | 1.标配主机1台、电极导线1根、电极片1套（12片）、电源线1根、台车1台，耳麦1副。 2.内置电池：大于6小时供电。 3.显示方式：液晶显示，智能动图声音引导。 4.通过在吸气相与呼气相的协同电刺激，训练心肺相关肌肉功能。 5.操作方式：触摸屏与飞梭旋钮相结合。 | 1. 电流幅度调节范围： 1－60mA，增量1mA。 2. 脉冲重复频率： 2.1 吸气相脉冲可调范围：20－80 Hz，增量1Hz。 2.2 呼气相脉冲可调范围：20－80 Hz，增量1Hz。 3. 吸气刺激时间调节范围：0.7－2 s，增量0.1s。 4. 呼吸频率调节范围：5－40 次/ min，增量1次/min。 5. 刺激时间调节范围：1-30min，增量1min。 6. 吸呼比调节范围：1:1.5、1:1、自定义三档可调。 7. 吸气时间调节范围：0.7s-5s，增量0.1s。 8. 呼吸频率调节范围： 5－40 次/ min，增量1次/min。 9. 刺激时间调节范围：1min-30min，增量1min。 10. 在刺激结束的时刻，蜂鸣音提示报警。 11. 在刺激过程中，刺激电极脱落时，蜂鸣音提示报警。 12. 设备电池电量不足时，蜂鸣音提示报警。 | 3
260301 | DeepSeek智能大数据训练、推理与应用一体机 | 1 | 否 | 康复信息研究部 | 1. CPU：Hygon Number 4 7490 processor 64C 2.7GHz 400W*2 | 1. 基于DS一体机，可用于智能问诊、医疗辅助诊断、康复科研、病历智能化生成等多项领域，通过智能化手段全面提升诊疗效率和服务质量。 2. 软硬件深度优化，支持MoE、MLA、MTP等特性，使得DeepSeek运行性能和效率更高，软件优化无需额外收费。 3. 驱动软件：提供硬件驱动、SDK等底层依赖软件。 4. 容器环境：集成容器运行。 5. 模型框架：提供优化版模型框架。 6. 内置模型：内置DeepSeekV3或DeepSeekR1 671B 满血版大模型（需手动修改配置切换V3/R1模型，提供SOP手册），提供UI友好界面访问方式，方便用户实时处理任务。 7. 控制台：支持基于DeepSeek运行推理任务。支持针对底层基础设施资源进行监控管理。支持通过控制台进行用户、密码的管理。 8. 提供三种访问方式，WEB、API和客户端，支持深度思考。 9. WEB访问方式：用户可以通过浏览器直接访问DeepSeek一体机的Web界面。 10. API访问方式：用户可以通过调用API接口，实现与DeepSeek无缝对接，如深度思考（R1）或智能对话（V3）等模型，并具备多轮对话能力和对话生成与理解功能。 11. 客户端：支持通过ChatBoxAI客户端，自定义配置访问DeepSeek。 | 3
260302 | 康复医学影像深度学习科研一体化设备 | 1 | 否 | 康复信息研究部 | 1. 康复医学影像深度学习科研一体化设备1套。 2. 系统前置服务器1台。 3. 系统应用服务器1台。 4. 系统数据库服务器1台。 5. 系统交换机1台。 | 康复医学影像深度学习科研一体化设备 1.1深度学习模块(模型训练) 1.2深度学习模块（模型测试） 1.3模型库管理 系统前置服务器1台 CPU: ≥Intel® Xeon® Bronze 3206R Processor * 2；内存：≥DDR4 32G * 2；机械盘：≥4TB SATA*4；网卡：标配2个集成1GbE；电源：冗余电源；系统应用服务器1台；CPU: ≥Intel® Xeon® Gold 6330 Processor* 2；内存：≥DDR4 32G * 8；机械盘：≥2块600G15K+3块16T；固态硬盘：≥960G * 4；显卡：≥Tesla T4 * 2；网卡：≥4x 1Gb；电源：冗余电源 系统数据库服务器1台 CPU: ≥Intel® Xeon® Silver 4210R Processor * 2；内存：≥DDR4 32G * 2；机械盘：≥6*2.4TB 10K SAS 12Gb 热插拔硬盘；网卡：≥1* ThinkSystem 10Gb 2 端口 SFP+ LOM 网卡1* ThinkSystem Broadcom 5720 1GbE RJ45 2 端口 PCIe 以太网适配器(含模块)；电源：冗余电源 系统交换机1台 端口数量：≥28个：24个10/100/1000M BASE-T端口，4个10G/1G BASE-X SFP+端口，1个Slot；路由协议：支持；传输速率（bps）：≥10/100/1000M、10G；背板带宽（bps）: ≥ 736Gbps/7.36Tbps；包转发速率（pps）: ≥222Mpps/396Mpps | 5
260303 | 多模态感觉输入混合现实康复系统 | 1 | 否 | 康复信息研究部 | 1. 评估训练管理软件（包含康复训练内容）≥1套。 2. 训练管理终端设备≥1套。 3. MR训练终端设备≥1台。 4. 训练内容开发工作站≥1台 5. 力反馈仿真交互子系统： 6. 力反馈操作手柄≥2台 7. USB线≥1条 8. 电源≥1套 9. SDK开发工具包≥1个 | 1. MR混合现实康复训练子系统： 评估训练管理软件功能要求： ★评估训练管理软件须安装在电脑终端中使用，可与头显直接进行数据传输，可记录患者训练历史数据。操作员可进行训练画面监视和对硬件进行管理。 ★头显具有图像叠加技术，患者在训练过程中能够同时看到虚拟物体与现实环境。 2. 日常生活能力训练内容： 通过MR场景可锻炼患者的移动能力、上肢功能、记忆力、空间定向力等。 3. 定制开发康复训练内容： 中标方承诺配合采购方定制开发康复内容不少于8项，符合采购方提出的实际应用需求，须提供承诺书并加盖公章。 4. 力反馈仿真交互子系统： 工作区：平移 ∅160x 110mm 持续力≥12N 分辨率：直线位移≥0.01mm 刷新频率：≥4KHZ 结构：基于delta的并联动力学结构 | 3
260401 | 科研管理系统 | 1 | 否 | 科研教育部 | 1. 科研项目管理子系统。 2. 科研经费管理子系统。 3. 科研成果管理子系统。 4. 基础资源管理子系统。 5. 考核奖励管理子系统。 6. 系统集成。 | 1. 建立科研项目数据库，支持各级各类科研项目全流程精细化管理，包括含纵向立项、变更、中检、结项管理，横向项目合同签审、备案和结项管理，基本科研业务费项目申报、评审、立项、中检、变更、结项全流程信息化管理。支持国家自然科学基金项目PDF任务书解析导入。支持项目立项Excel数据批量导入、导出，支持项目数据查询、统计，支持模块授权。 2. 支持各类科研项目经费预算、银行来款、项目入账、预算变更、经费支出、结余结转全流程信息化管理，支持项目分类及其经费管理办法配置，可建立项目分类结构树，配置各类项目级别、预算标准、经费建卡模式、预算控制规则、费用提取方案及其编号规则等，支持项目预算管控，支持项目经费执行多维度统计，支持自动经费预警。 3. 建立科研成果数据库，支撑论文、专利、著作、研究报告、标准、软著、获奖等成果数据采集和认定，支持各类成果数据Excel导入、查询、统计和导出。 4. 支持论文投稿和诚信管理，支持科学所论文发表数据批量采集、集中治理、智能识别和推送认领，关键指标自动认定，少登记、简审核，支持期刊源和期刊分级管理，支持论文奖励管理。 5. 根据科学所科研考核奖励办法，实现自动核算，支持考核方案、计分细则、分摊方案、岗位标准、考核反馈以及考核结果管理。 6. 支持科研人员、专家、科研平台、科研团队信息管理和统计，支持学术任职和期刊任职管理。 7. 支持个人科研详情概览，可快速汇总个人科研项目、经费、成果等数据，可自定义配置各类数据所展示的字段，可进行个人科研详情表导出或者打印。 8. 支持科学所科研项目、经费、成果、人员、平台、团队等数据综合查询、筛选和汇编，快速生成各类常用科研统计所需基础数据，服务于科研评价、职称评审、绩效发放等工作。 9. 系统集成，支持统一身份认证集成，支持系统数据开放共享，支持与OA系统对接，获取科研合同签约信息。 10. 系统用户数量不受限制，支持2000人的同时在线访问，支持200用户的并发访问量，支持全天候7*24天不间断运行。 11. 系统采用B/S架构，支持SQL Server、Oracle或者MySQL数据库，服务器操作系统支持Windows Server或者Linux。 12. 系统应保证Windows 10及其以上版本客户端的正常使用，浏览器兼容IE Edge、360、谷歌、火狐、搜狗等主流浏览器。 13. 系统按照信息系统安全等级保护二级标准进行建设，供应商需承诺配合使用部门进行系统安全测评和整改，直至通过测评。 | 3
260304 | 医学知识向量库（镜像版） | 1 | 否 | 康复信息研究部 | 1. 向量知识库接口授权（接口定制授权、临床疾病库、临床检验库、临床用药库、临床操作库、期刊指南库）。 2. 机构本地镜像：临床诊疗知识库镜像版、生物医学期刊论文库镜像版（已有资源基础）。 | 1. 内网deepseek等可通过api接口调取医学知识向量库接口。 2. 提供临床疾病库、临床检验库本地向量库及构建模型。 3. 提供临床用药库、临床操作库本地向量库及构建模型。 4. 提供期刊指南库本地向量库及构建模型。 5. 提供临床诊疗知识库镜像版、生物医学期刊论文库镜像版等资源访问权限。 6. 支持RAG技术实现语义检索，提供辅助诊疗、用药参考、检验解读、操作说明等场景，结合知识库回答问题。 7. 基于医学知识向量库，构建动态更新的证据支撑体系，定期更新知识内容及文献资源。 8. 输出的结论均附带原始文献标识，支持通过链接直接跳转查看来源知识，实现诊疗建议的全程可追溯。 9. 辅助循证医学答案生成。 将临床问题输入大模型，辅助生成可信诊疗建议（如用药、检验、操作指南）。 10. 提供deepseep外挂向量库等接口文档。 | 3